ESTIMULADOR BIFÁSICO - ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

28/09/2026

RESUMO

Microestimulador elétrico de bancada para estimulação com corrente constante bifásica (ou monofásica). Temporização gerada pelo firmware (arduino UNO - Pulse_generator_bifasic.ino)

Hardware construído e modificado a partir do projeto Open-Stim, em que um microcontrolador gera pulsos com frequência e temporização programáveis e o circuito os converte em corrente. No presente projeto, o firmware entrega as fases A (D7) e B (D8) prontas, com bordas posicionadas por software.

Principais mudanças:

- Interface: display touch Nextion (Arduino Leonardo) substituído por LCD 16x2 I2C e

encoder rotativo (Arduino Uno), com menor consumo e montagem mais simples.

- Monitor de bateria (LM741, zener e LED) removido, reduzindo o consumo das baterias do

estimulador.

- Amplificadores: TL072 substituídos por OPA2197 (rail-to-rail, baixo offset, até 36 V),

aproveitando melhor a alimentação e aumentando a compliance.

- Cadeia de sinal simplificada: as duas somadoras inversoras (quatro sinais do Timer4)

deram lugar a um único amplificador diferencial (A - B), seguido de buffer.

- Ajuste de corrente: a placa de resistores foi trocada por potenciômetro de 10 voltas

com dial e chave de faixa (1 mA, 100 uA e 10 uA), com leitura direta.

- Proteção: capacitor de bloqueio DC (CBLK) e resistor de descarga (RBLEED) na saída,

e pull-downs nas entradas. Em avaliação: isolador digital na entrada, limitador

passivo de corrente e habilitação da saída por PhotoMOS ou relé.

Caracteristicas:

- Corrente de trabalho: até 1 mA (faixas de 1 mA, 100 uA e 10 uA).

- Carga máxima a 1 mA (simulação, baterias em 18 V): ~17 kOhm com 1 diodo por trilho,

~16 kOhm com 2 diodos. Carga de trabalho recomendada: seguro até 12 kOhm.

- Compliance: ~17 V com baterias em 18 V. O limitador passivo (em avaliação)

consumiria ~2 V.

- Variação com a bateria: carga máxima = compliance / corrente. A 1 mA, cada volt

perdido reduz a carga máxima em ~1 kOhm (trilho de ~19 V a ~14 V ao longo da vida

das baterias: ~18 kOhm a ~13 kOhm).

- Frequência: 0,10 a 500 Hz (firmware).

- Fase mínima: 100 us (Contínuo e Burst) ou 50 us (NPS).

- Fase máxima: bifásico = (período - 100 us - Delay) / 2; monofásico = período - 100 us;

no NPS, o ITImin substitui o período; teto de 999,99 ms. Ex.: 50 Hz, ~9,9 ms;

500 Hz, ~0,94 ms.

- Limite do hardware para fases longas: o CBLK carrega I x t / C por fase

(a 1 mA com 10 kOhm, ~330 ms por fase).

ENTRADA

- Isolador digital de 2 canais no mesmo sentido: ISO7720 ou ADuM1200 (SOIC-8).

Lado 1: 5 V e GND do Arduino (D7 -> INA, D8 -> INB).

Lado 2: alimentado pela REF5050 (OUTA -> R1, OUTB -> R3).

Escolher versão com saída padrão em nível baixo.

- REF5050: referência de 5,000 V (~0,05%), alimentada pelos +9 V.

I = Vpulso x alfa / RSET: qualquer erro nesse nível passa inteiro para a corrente.

Entrada de 5,2 V a 18 V (18 V é também o máximo o). Não ligar no trilho de

+18 V: baterias novas passam do limite e o aquecimento prejudica a estabilidade.

Consumo próprio ~1 mA; fornece até 10 mA.

- Pull-downs de 100 kOhm em D7 e D8 (lado do Arduino), para não gerar pulsos no boot.

- 100 nF junto a cada pino de alimentação do isolador; 1 uF na saída da REF5050

(conferir faixa recomendada no datasheet).

- GND1 e GND2 nunca se ligam (placa, cabos ou caixa).

- Se o isolador não for montado de início: footprint com jumpers. Sem ele, o nível dos

pulsos passa a ser os 5 V do Arduino (erro de 1% a 5% na corrente).

CADEIA ANALÓGICA (I = V(w) / RSET)

- Diferencial (U1A): calcula A - B (+5 V na fase A, 0 no intervalo, -5 V na fase B).

OPA2197 em +-9 V; R1 a R4 = 100 kOhm, 0,1%, mesmo lote;

C0G de 2,7 a 10 pF em paralelo com R2 e com R4 (valores iguais; ajustar no osciloscópio).

- Potenciômetro: 10 kOhm, 10 voltas, com dial. Ajusta a amplitude dentro da faixa.

- Buffer (U1B): seguidor de tensão, isola o potenciômetro da carga do RSET. OPA2197 em +-9 V.

- Chave de faixa (RSET): 5 kOhm (1 mA), 50 kOhm (100 uA), 500 kOhm (10 uA), 0,1%.

Leitura direta no dial.

- Fonte de corrente (U2A): conversor V  I, carga na realimentação, entrada - em terra virtual.

OPA2197 em +-18 V, em encapsulamento próprio.

AÍDA E PROTEÇÃO

- CBLK: bloqueio DC em série com o eletrodo. Impede corrente contínua no tecido

(offset, desbalanço entre fases, falha do amp-op). 47 uF de filme, 63 V ou mais.

Nunca eletrolítico (fuga).

- RBLEED: fecha a realimentação DC do U2A e descarrega o CBLK. 10 MOhm

(desvio de ~0,1% com 10 kOhm de carga). Fica do lado do circuito, antes da

habilitação da saída.

- Habilitação da saída: PhotoMOS (2 NA + 1 NF) ou relé DPDT, comandado pelo pino D9 do microcontrolador e pela

chave S1 do painel em série. Em repouso, eletrodos desconectados e em curto.

- Limitador passivo (em avaliação): dois CRDs em anti-série, Ip de ~1,5 a 2 mA

(Ip mínimo acima de 1,2 mA). Segundo limite de corrente, independente do amp-op e do

firmware. Consome ~2 V de compliance.

ESTIMULAÇÃO MONOFÁSICA

No modo bifásico o CBLK não acumula carga: cada fase B devolve a carga da fase A.

No monofásico, cada pulso carrega o CBLK, e essa tensão consome compliance.

- Acúmulo por trem: dV = Q / C, com Q = corrente x largura x número de pulsos.

- Margem disponível: compliance - (corrente x carga) [- ~2 V, se houver limitador].

- Regra: o trem cabe enquanto Q < C x margem.

Ex.: 1 mA com 10 kOhm (margem ~7 V) e 47 uF: até ~330 uC por trem.

- Recuperação entre trens: descarga pelo RBLEED, constante de tempo

RBLEED x C = ~8 min (descarga praticamente completa em ~40 min).

- Monofásico contínuo: tempo máximo ~ C x margem / corrente média.

Ex.: 200 uA, 1 ms, 50 Hz (média 10 uA), margem ~15 V: ~1 min.

Se o protocolo passar desses limites:

1. Aumentar o CBLK (ex.: 100 uF de filme), mantendo a proteção DC.

2. Footprint para curto-circuitar o CBLK (jumper ou chave).

Transforma a saída em acoplamento DC, para monofásico com carga líquida

verdadeira, sem acúmulo no capacitor.

Porquê: alguns protocolos exigem carga líquida, e o CBLK, por definição, a impede.

Custo: com o curto, offset e falhas do amp-op também chegam ao tecido. Manter

limitador e habilitação da saída; posição difícil de acionar sem querer e com

indicação com LED.

ALIMENTAÇÃO

- +-18 V: 4 baterias de 9 V, 1N4007 em cada trilho. Alimenta U1A, U1B e U2A.

1 diodo: ~17,4 V por trilho com baterias em 18 V (dentro do recomendado do OPA2197,

36 V total). Com baterias novas (~19 V), ~36,8 V total: acima do recomendado,

dentro do máximo absoluto (40 V), por pouco tempo.

2 diodos: dentro do recomendado sempre; carga máxima a 1 mA cai de ~17 para ~16 kOhm.

Testar!!

- +9 V: 1 bateria de 9 V dedicada, 1N4007 como proteção de polaridade.

Alimenta REF5050 e lado 2 do isolador. Negativo no GND2.

Falha segura: se a bateria acabar, os pulsos vão a 0 V e a corrente a zero; se

descarregar (entrada da REF abaixo de ~5,2 V), a corrente fica abaixo do dial,

nunca acima.

- Terra comum (GND2) e uma única chave liga-desliga para todas as baterias.

- Desacoplamento: 10 uF + 100 nF em cada trilho (do trilho ao terra); 100 nF junto a

cada chip.

- Diodos: catodo (faixa) voltado para o circuito no trilho positivo e para a bateria

no negativo.

- Consumo em repouso (típico):

+-18 V: ~4 mA por trilho com dois OPA2197 (~3 mA com OPA197 simples no U2A)

-> ~125 h (~165 h)

+9 V: ~2 a 2,5 mA (REF5050 ~1 mA, isolador ~1 a 1,5 mA) -> ~200 h

Desligar entre sessões é o que mais economiza bateria.

- Se usar OPA2197 no U2A, o canal livre vai como seguidor com a entrada + no terra.

- Habilitação da saída (gate): acionada pelo lado do Arduino (GND1), sem consumo das

baterias do estimulador. Apenas enquanto a saída está habilitada:

PhotoMOS ~17 mA (3 LEDs, direto do D9) ou relé ~10 a 30 mA (bobina, via transistor).

Se o Arduino for alimentado por bateria, somar ao consumo dele

(Uno ~45 a 50 mA + backlight do LCD ~20 a 30 mA).

- Observação: com U1A e U1B em +-18 V, uma falha em um deles pode levar o cursor a

~17 V (~3,5 mA na faixa de 1 mA). Reforça a adoção do limitador passivo.

EM ABERTO

- Controle do D9 para a habilitação da saída: fechar, esperar (~5 ms PhotoMOS,

~10 ms relé), pulsar e, depois do último par A+B, abrir.

- Faixa de 1,2 mA: com RSET de 5 kOhm o fundo de escala é exatamente 1 mA. Manter 1,2 mA

exige ~4,17 kOhm e o dial perde a leitura direta. Com o limitador, a carga máxima a

1,2 mA cai de ~13 para ~11 kOhm.

- PhotoMOS ou relé: PhotoMOS é rápido, silencioso, sem desgaste e acionado direto pelo pino.

Relé tem fuga praticamente nula e tende a falhar aberto (mais seguro).

- Simular o limitador: no LTspice, cada CRD vira um JFET (ex.: 2N5457) com gate e source

ligados. Simular uma falha com a entrada do U2A fixa e conferir o limite e a compliance.

- Simular a habilitação da saída: chaves controladas no LTspice, para confirmar que o U2A

fica estável com os eletrodos desconectados.

- Alarme de compliance (opcional): comparador no nó vG (terra virtual) acende um LED quando

a saída satura (carga alta ou bateria fraca).

- Footprint para curto-circuitar o CBLK (opcional): permite monofásico acoplado em DC.

Posição difícil de acionar sem querer e com indicação clara.

- Forma de onda assimétrica: fase principal + retorno longo de baixa amplitude,

carga balanceada. Exige terceira saída do Arduino e novo modo no firmware.

- Largura de A em ciclos: hoje A é medida pelo micros() e B por ciclos;

diferença de poucos us entre fases, relevante só para pulsos curtos.

- Layout da placa: corredor sem cobre sob o isolador e o PhotoMOS, espaço para trocar o U2A

por um amp-op de tensão maior, fou um de apenas uma entradaf, ootprints fáceis de trocar para os capacitores do diferencial.

- Medir os eletrodos reais: impedância e forma de onda na saída com osciloscópio, para

confirmar a margem de compliance com pulsos de 1 ms.